PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS

| Departamento/Setor: Farmacociências Responsável pela solicitação: Sandra Manoela Dias Macedo E-mail: lab320@ufcspa.edu.br Telefone: 51 33038756 Local de destino do equipamento/bem permanente: Laboratório 320 – Prédio 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição do Objeto |  |  |  |  |  | Qtde. | Unidade | Total Estimado | CNPJ do Orçamento |
| Agitador Magnético Com Aquecimento Plataforma resistente a produtos químicos. Descrição: - Motor potente para quantidades de agitação de até 10 litros, Agita Até 10 Litros; - Dimensões máximas: máx. 17cm de altura, máx. 26cm de profundidade e máx. 21 cm largura. - Configuração exata de temperatura através do display digital (LED); - Painel de controle com proteção contra vazamento de líquidos; - Saída nominal do motor até 2 W; - Controle de velocidade: escala de 0 a 6; - Saída de calor até 1000 W; - Taxa de aquecimento: 5 K/min; - Que seja de fácil transporte, no máximo 5kg; - Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21 ou conforme a DIN 12878; - Tensão: 230 / 120 / 100 V; - Frequência: 50/60 Hz; - Entrada de alimentação até 1020 W; |  |  |  |  |  | 20 | und | R$ 72.450,80 | 51.462.471/0001-52 |

Justificativa: Equipamento utilizado para pesquisa, ensino e extensão em todos os laboratórios do complexo de laboratórios da ala norte P1 – 317, 320, 321, 322 e 323. É de extrema importância que as dimensões não passem das especificadas devido à altura das capelas, se as dimensões forem maiores é impossível montar sistemas de destilação e condensação que ultrapassam a altura interna da capela, o que pode afetar inúmeras disciplinas. Importante respeitar a potência solicitada devido ao circuito existente na universidade.